
附件4

2026年消毒产品国家随机监督抽查计划

一、监督检查对象
（一）生产企业。抽查辖区30%的第一、二、三类消毒产品企业（抗〔抑〕菌剂企业除外），100%的抗（抑）菌制剂生产企业，同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业，按照生产第一类消毒产品的生产企业抽取，其中对上一年度消毒产品生产企业分类监督综合评价为重点监督单位的100%检查;在辖区内无实际生产加工场所在华责任单位和委托方的，抽取100%在华责任单位，100%国产无实际生产加工场所，仅委托加工的责任单位。

（二）经营单位。抽查辖区线上线下经营单位如医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和互联网销售平台等。每市（县级）、县、区抽查不少于20家，市本级抽查不少于20家。
二、监督检查内容

（一）对抽到的消毒产品生产企业，采取分类监督综合评价方式进行检查。重点检查：卫生许可、生产条件、生产过程、原料卫生质量、卫生安全评价报告及备案情况、产品标签（铭牌）、说明书等；是否存在生产“非消毒产品”标注消毒产品卫生许可证号行为等；原材料管理、产品出厂检验落实情况；抗（抑）菌剂非法添加禁用物质等；市售消毒产品是否备案，备案内容是否合规。
（二）经营单位监督检查内容包括产品索证、产品查验、广告宣传，经营的产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。一是互联网销售平台的检查工作，各地可结合国家疾控局监督一司印发的《2026年疾控部门推动落实〈网售工业产品质量安全专项治理行动方案(2025-2027年)〉工作举措》来开展。二是我省承接2026年国家抗（抑）菌制剂抽检工作任务，各地检查线下经营单位时应覆盖辖区内各类经营单位，重点包括产品责任单位（代理商、经销商）、母婴用品店、药房（首选医疗机构周边药店），以及足浴头疗等消毒产品新业态经营使用场所等。

三、产品抽检

各地市产品抽检类别及检测项目详见附表1。要求如下。

（一）第一类消毒产品：各地市抽取辖区生产企业生产的不少于2个产品进行相关性能检测（福州、厦门市各3个，其余地区2个），重点抽检含碘消毒剂、湿热清洗消毒器、灭菌器（如此三种产品总数不足任务数量的，可抽取辖区内其余第一类产品补齐任务数量，仍不足的以实际数量为准）。

（二）除抗（抑）菌剂以外的第二类消毒产品：各地市抽取辖区生产企业生产的不少于2个产品进行相关性能检测，重点抽检含氯消毒剂、空气消毒机等（如产品总数不足2个，可抽取辖区内其他第二类消毒产品补齐，仍不足的以实际数量为准）等。
（三）抗（抑）菌剂产品：一是各地市抽取辖区生产企业以及产品责任单位2025年度备案且实际生产的所有膏（霜）剂产品，如被抽取到的产品数量不足5个，则扩大到现有抗（抑）菌剂产品；二是经营单位方面，各地抽取不少于6个产品，其中膏（霜）剂不少于4个，其他剂型不少于2个。三是膏（霜）剂类产品的抽检各地应结合2026年国家抗（抑）菌制剂任务开展。其中，膏（霜）剂所抽产品的生产企业或责任单位重点为广东、湖南、海南、广西等四省（区），各地至少完成4批次抽样任务，每个任务省的产品至少各抽1批次，样品要求为独立包装数量不少于7个，总净含量不低于45克，包装完整、标识清晰、在有效期内，重点抽取2025年9月1日以后生产的产品，剩余有效期须涵盖检验周期及复检周期之和（约1.5个月），严禁抽取过期产品。
（四）第三类消毒产品：各地市抽取辖区卫生用品生产企业产品不少于2个（泉州市不少于20个），责任单位不少于3个，经营单位抽取产品不少于5个，样品应包装完整、标识清晰、在有效期内。
四、工作要求

（一）各地有关单位要高度重视消毒产品国家随机监督抽查工作，尽快结合实际制订本辖区工作实施方案并按计划、分步骤组织实施。在开展抽查前应当更新监督对象，尤其是经营单位底档，以确保监督信息报告系统双随机任务完结率达标。

（二）各地应于2026年5月25日前完成第一、二类消毒产品（含抗抑菌剂）采样、送样任务和附表汇总上报，省卫生健康监督所于5月31日前汇总送检，具体检测项目由省疾控局确定后指定或委托有关检验机构负责检测。第三类产品检测由属地疾控中心完成，检测微生物指标和杀灭/抑制性能，实验室能力不足地区可由上级疾控中心或委托有资质的第三方检测机构协助。检测机构于9月30日前完成消毒产品样品检测。
（三）各地市应在10月30日前完成各项抽查任务和数据填报工作。表头标记有“★”的汇总表尚不能通过“信息报告系统”填报直接生成，需填报汇总表上报信息。请各设区市和平潭综合实验区疾控局于2026年6月30日、11月10日前将属地消毒产品监督抽查工作阶段性工作总结和全年工作总结报送省卫生健康监督所，省卫生健康监督所汇总后分别于2026年7月10日、11月20日前报送省疾控局。

联系人:省卫生健康监督所疾病防控监督科 黄薇薇、林滨  

联系电话：0591—87616591

送（寄）样地址：福州市仓山区麦园路84号福建省卫生健康监督所 疾病防控监督科

邮  箱：jbfkjdk@163.com
附表：1.2026年消毒产品国家随机监督抽查计划表

2.2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表

3.2026年消毒产品国家随机监督抽查案件汇总表

4.2026年消毒产品国家随机监督抽查案件违法事实信息汇总表

5.★2026年抗（抑）菌剂膏、霜剂型违法添加用物质产品清单

6.★2026年消毒产品抽样汇总表

附表1            
2026年消毒产品国家随机监督抽查计划表

	监督检查对象
	抽查比例
	抽检产品
	检查/检验项目
	检验/判定依据
	检查层级

	第一类消毒产品生产企业
	30%
	全省总数≥10个


	用于医疗器械的高水平消毒剂、灭菌剂、皮肤黏膜消毒剂（重点检查含碘消毒剂、次氯酸消毒剂、内镜消毒剂）
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》（GB/T 38502-2020）等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	市县级

	
	
	
	用于医疗器械的高水平消毒器械、湿热清洗消毒器
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	
	
	
	灭菌器械
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测
	《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）、《卫生部消毒产品检验规定》、《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准
	

	
	
	
	生物指示物
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行含菌量检验
	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《卫生部消毒产品检验规定》、《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准
	

	
	
	
	灭菌效果化学指示物
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测
	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《卫生部消毒产品检验规定》《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准
	

	第二类消毒产品生产企业（抗（抑）菌制剂生产企业除外）
	30%
	全省总数≥10个


	第一类消毒剂以外的消毒剂（重点检查含氯消毒剂）
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验，宣称用于游泳池水消毒的做大肠杆菌杀灭试验，宣称用于空气消毒剂做空气现场或模拟现场试验）
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》（GB/T 38502-2020）相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	
	
	
	第一类消毒器械以外的消毒器械（重点抽查空气消毒机）
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验，空气消毒机做现场或模拟现场试验）
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《次氯酸发生器卫生要求》（GB28233-2020）《紫外线消毒器卫生要求》（GB 28235-2020）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》（GB/T 38502-2020）等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	
	
	
	化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行变色性能检验
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	抗（抑）菌剂生产企业
	100%
	责任单位：2025年度备案的抗（抑）菌膏、霜剂型≥10个
	抗（抑）菌制剂膏、霜剂型
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行禁用物质特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑等项目检验以及一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB15979-2024）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验


	

	第三类消毒产品生产企业（妇女经期卫生用品和尿布等排泄物卫生用品生产企业除外）
	30%
	抽取不少于10个产品进行检验，（如抽取到的生产企业产品总数不足10个，则对该企业全部产品进行检验）
	重点抽检宣传杀菌、抑菌作用的卫生用品
	卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。

产品微生物指标检验。宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒技术规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）
	

	妇女经期卫生用品和尿布排泄物生产企业
	30%
	全省总数≥20个


	卫生巾、纸尿裤
	卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；卫生巾产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。

产品微生物指标检验。宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒技术规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）
	

	在华责任单位和委托方
	100%
	全省总数≥10个（≤10个的全抽）


	所有抗（抑）菌膏霜剂（同一家企业超过3个产品的抽检3个，不满3个的全抽）
	包括委托加工合同、产品查验和广告宣传。其中重点检查一二类产品安全评价和备案情况，其他产品重点检查产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。

抗（抑）菌产品进行禁用物质特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑检验；一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）

其他卫生用品重点进行微生物指标检验，宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的。
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒产品标签说明书管理规范》

《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验
	市县级

	医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺经营单位
	每市（县级）、县、区抽查不少于20家，市本级抽查不少于20家。
	抗抑菌产品≥30个（膏霜剂≥20个，其他剂型≥10个）
	抗（抑）菌膏霜剂为主；经期/排泄物卫生用品（同一家企业最多抽检1个产品）
	包括产品索证、产品查验和广告宣传。其中医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和互联网销售平台重点检查经营的抗（抑）菌产品安全评价及备案情况；名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。妇女经期卫生用品产品名称、标签、说明书等是否规范。

抗（抑）菌产品进行禁用物质盐酸萘替芬、克霉唑、氯倍他索丙酸酯、硝酸咪康唑检验；一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）

其他卫生用品重点进行微生物指标检验，宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验
	市县级


注：1.同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业，按照生产第一类消毒产品的生产企业抽取。

2.对上一年度消毒产品生产企业分类监督综合评价为重点监督单位的、上一年度有监督抽检不合格产品或有被举报投诉核实的；被列为国家重点抽检或整治对象的100%抽查。

3.被抽查企业抽中类别消毒产品的数量不足时，则以该企业其他类别消毒产品数量补足。

附表2-1

            2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表

       省（自治区、直辖市）

	
	监督评价结果

	监督类别
	单位
	综合管理
	生产过程管理
	产品卫生质量管理

	
	评价单位
	优秀

单位
	合格

单位
	重点

监督
	评价单位
	该项

优秀
	该项

合格
	重点

监督
	评价单位
	该项

优秀
	该项

合格
	重点

监督
	评价单位
	该项

优秀
	该项

合格
	重点

监督

	
	合计（家）
	单位数（家）
	百分率(%)
	单位数(家）
	百分率(%)
	单位数（家）
	百分率(%)
	合计（家）
	单位数（家）
	百分率(%)
	单位数(家）
	百分率(%)
	单位数（家）
	百分率(%)
	合计（家）
	单位数（家）
	百分率(%)
	单位数(家）
	百分率(%)
	单位数（家）
	百分率(%)
	合计（家）
	单位数（家）
	百分率(%)
	单位数(家）
	百分率(%)
	单位数（家）
	百分率(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二类
	抗（抑）菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第三类
	妇女经期卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：              审核人：

附表2-2
2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表
       省（自治区、直辖市）            

	
	产品抽检
	加分项及其他关键项情况

	
	
	加分项
	其他关键项

	
	产品抽检数
	不合格产品数
	百分率(%)
	评价单位
	加分单位数
	百分率(%)
	评价单位
	累计关键项数
	累计合格数


	合格占比(%)

	
	
	
	
	合计（家）
	单位数（家）
	单位数（家）
	合计（家）
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二类
	抗（抑）菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第三类
	妇女经期卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：              审核人：

附表3           

2026年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

       省（自治区、直辖市）

	监督对象
	辖区

机构数
	抽查

机构数
	发现违法行为机构数
	违规产品数
	立案数
	结案数
	行政处罚单位数

	
	
	
	
	
	
	
	没收违法所得

（万元）
	吊证

（家）
	警告（家）
	罚款（家）
	罚款

金额

（万元）
	其他

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产

企业
	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第

二

类
	抗（抑）菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第

三

类
	妇女经期卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经营单位
	-----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	责任单位
	-----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：  

附表4

2026年消毒产品国家随机监督抽查案件违法事实信息汇总表

     省（自治区、直辖市）
	单位类别
	查处案件数
	违法事实

	
	
	违反消毒产品及生产企业卫生许可资质相关法规
	违反生产条件、生产过程相关法规
	违反使用原材料卫生质量相关法规
	违反消毒产品安全评价相关规定
	违反标签（铭牌）、说明书相关法规
	违反消毒产品卫生质量相关法规
	违反新消毒产品卫生许可文件相关法规
	应备案而未备案
	违反消毒产品进货检查验收制度相关法规
	违反索证相关法规
	其他违法行为

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产企业 
	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	

	
	第二类  
	抗抑菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	

	
	第三类
	妇女经期

卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	

	
	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	------
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	

	经营单位   
	
	
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	在华责任单位和委托方
	
	
	
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：  

附表5
★2026年抗（抑）菌剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

        省（自治区、直辖市）    
	序号
	不合格产品名称
	批 号
	产品责任单位名称
	产品生产企业名称
	检测报告结果
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表

附表6

★2026年消毒产品抽样汇总表
送样单位（地市）：                                    
	序号
	产品责任单位名称
	生产企业名称
	生产企业地址
	品名
	类型
	规格等

	填表示例
	***生物工程有限公司
	***生物工程有限公司
	***市***县边贸旅游区324线北侧
	婴爽美宝维肤膏
	第一类、第二类（除抗抑菌剂外）、抗抑菌剂
	规格：15g/支、数量：4支、生产日期：20200412、生产批号：200412/025、生产企业卫生许可证号：闽卫消证字（***）第***号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




